附件1：          项目采购内容及相关要求

- 采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 1 | 台 | 3500 | 配套输液支架一个 |
| 预算价（元） |  |  |  | 3500 |  |

二、技术要求

1、工作模式:≥8 种模式可选，包含但不限于：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式；

2、显示 ：LCD显示屏，触摸屏操作、按键设置，同时具备字体放大功能运行时，可一键放大字体功能；

3、输液速率：0.1-1200.0ml/h或（0.03-400d/min）（20d/ml输液器）；

0.1-400.0ml/h或（0.1-400d/min）（60d/ml输液器）；

4、阻塞等级 ：225mmHg~975mmHg 可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态；

5、具有晚间操作照明灯，可选择多种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

6、具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；

7、气泡敏感度，25-800ul，7挡可调；

8、在线滴定、电动安全门，电动止夜夹，保证输液精度稳定；

9、累计容量：0.1-9999.9mL；

10、KVO：0.1-5mL/h 可调；

11、限制量：0.1-9999.99mL；

12、精度≤±5%；

13、电源：交流电源：交流100-240V  50/60Hz输入功率25VA；

14、无线联网：接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、输液泵信息联网；

16、报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电

池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、

遗忘操作、待机结束；

17、符合标准的所有一次性使用注射器，20d/ml、60d/ml，用户可自定义其他符合标准的输液器；

18、可调11级报警音量、冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路；

19、USB接口；

20、可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护 10 个科室，并且每个科室可显示 50 个房间和 50 个床位的输注信息；

21、可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比；

22、设备使用寿命≥10 年；

23、具备滴速传感器；

24、配套输液支架一个。

三、商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、产品质保期、服务期及售后服务：

3.1产品质保期：供应商须提供产品至少1年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

3.2供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，供应商负责修复，对于无法修复的情况，供应商负责免费更换。

4、供货期：自合同签订之日起，7个日历日内供货；

5、付款方式：验收合格后，支付合同总金额的100%。

6、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。