附件1：          项目采购内容及相关要求

一、采购清单及技术要求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算单价

	1
	[bookmark: _GoBack]含山县中医医院电动吸引器采购项目（二次）
	台
	2
	1800元

	预算总价
	  3600元



技术要求
1、 适用范围：主要适用于我院手术室作术中吸引脓血和各种粘质分泌物用；
2、 结构组成：整体为台车式设计，主要由无油润滑活塞泵、真空压力表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶等组成；
3、 附件配置：贮液瓶（容量2500mL）≥2个、腹腔吸引管≥1根、吸引软导管≥1根（长度不少于2米）、空气过滤器≥2个、电源线1根、脚踏开关1个、保险丝≥2个；
4、 采用二级负压设计，双头活塞式真空泵作为一级负压吸引源，贮液瓶为二级负压；
5、 可通过手动和脚踏开关两种方式控制负压吸引，操作方便，手术安全，手术操作时负压吸引器噪音≤65dB；
6、 电源电压：交流220VAC，50Hz；输入功率：≥180VA；
7、 可通过负压调节阀在0.02MPa～0.08MPa范围内无级调压负压值，极限负压值：≥0.08MPa，
8、 抽气速率：≥20L/min；
9、 设有防溢流安全装置，保养维护工作简单，无需加油；
10、 产品符合GB9706.1、YY0505、YY0636.1相关要求。



三、商务要求

1、 所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品、标识清楚、符
合国家规定的质量标准及相关质量规定要求，外包装上必须标明生产厂家、产品名称、医疗器械注准证编号或备案号、序列号等信息。
2、 所提供货物的技术参数和配置应与招标文件的技术要求相一致（如果被评委会接受的话）。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3、 所有货物必须符合国家相关强制性要求。
4、 产品质保及售后服务：
5、 产品质保期：供应商须提供产品至少1年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。
6、 供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。                                                                        
7、 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，供应商须1小时内响应，电话  响应无法解决，供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，供应商负责修复，对于无法修复的情况，供应商负责免费更换。
8、 供货期：自合同签订之日起，7个日历日内供货。
9、 付款方式：验收合格后，支付合同总金额的100%。
10、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

